ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1
	Αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΣΥΣΚΕΥΗ
	Καινούργια, σύγχρονης διφασικής λειτουργίας, πλήρως εξοπλισμένη για άμεση χρήση
	
	

	
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
	Πλήρως αυτόματος, με 3 βήματα λειτουργίας, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μη εκπαιδευμένους χρήστες
	
	

	
	ΒΑΡΟΣ
	Έως 3kg
	
	

	
	ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
	Ναι
	
	

	
	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	Ανθεκτικό πολυμερές υλικό, κατάλληλο για ιατρική χρήση
	
	

	
	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
	Σκόνη και βροχή
	
	

	
	ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ
	IP56 και εν ελλείψει αυτού IP55
	
	

	
	ΥΓΡΑΣΙΑ
	Να λειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας έως 95%
	
	

	
	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
	Έως 45℃
	
	

	
	ΜΕΤΡΟΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΡΠΑ
	Ενσωματωμένος μετρονόμος για καθοδήγηση ΚΑΡΠΑ
	
	

	
	ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
	Έως 200Joules (ενηλίκων)
Έως 50J (παιδιών)
	
	

	
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
	Ενηλίκων και παίδων
	
	

	
	ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
	Άμεση εναλλαγή από τη λειτουργία ενηλίκων στη παιδιατρική λειτουργία με το πάτημα ενός κουμπιού (να μη χρειάζεται παιδιατρικά ηλεκτρόδια)
	
	

	
	ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ
	≤ 9 sec για σοκ 150J και ≤ 12 sec για σοκ 200J

	
	

	
	ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ
	≤ 13 sec για σοκ 150J και ≤ από 16 sec για σοκ 200J

	
	

	
	ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ
	4 -15 sec
	
	

	
	ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ
	Αυτόματα (να προσδιορίζει αν απαιτείται απινίδωση)
	
	

	
	ΜΝΗΜΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΚΓ, ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΤΛ
	≥60 ώρες
	
	

	
	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΝΗΨΗΣ
	Ναι
	
	

	
	ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
	Αυτόματα
	
	

	
	ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ
	Αυτόματα (ανάλογα με την εκάστοτε διαθωρακική αντίσταση του θύματος)
	
	

	
	ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	Καθημερινά, αυτόματα
	
	

	
	ΜΠΑΤΑΡΙΑ
	τύπου LiMnO2 12vdc-3000mAh με αυτονομία
	
	

	
	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
	250 απινιδώσεις
	
	

	
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
	≥5 έτη
	
	

	
	ΔΙΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ
	Να διαθέτει ειδικό αλγόριθμο
	
	

	
	ΟΠΤΙΚΕΣ – ΦΩΝΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
	Στα ελληνικά και αγγλικά
	
	

	
	ΧΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΧΡΗΣΤΗ
	Ναι
	
	

	
	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ PADS
	Ναι
	
	

	
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ PADS
	≥3 έτη
	
	

	
	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ
	Κατάλληλα για ενήλικες και παιδιά
	
	

	
	ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΑΛΜΟΥ
	Αυτόματα
	
	

	
	ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
	Να ρυθμίζεται αυτόματα
	
	

	
	ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΣΩ EMAIL ΣΧΟΛΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ CPR ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ
	Ναι
	
	

	
	ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ
	Ναι
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ
	Ναι
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
	Πρότυπο EN60601-1
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE
	Ναι
	
	

	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001 ΚΑΙ 13485
	Ναι
	
	

	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
	Ναι
	
	

	
	ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ
	Ναι
	
	

	
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	≥5 έτη
	
	

	
	SERVICE ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
	Ναι
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Á/Á

 

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

 

ÁÐÁÉÔÇÓÇ

 

ÔÅÊÌÇÑÉÙÓÇ 

-

 

ÓÕÌÌÏÑÖÙÓÇ

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

 

1

 

Αυτόματος εξωτερικός 

απινιδωτής

 

ΝΑΙ

 

 

 

 

ÓÕÓÊÅÕÇ

 

Êáéíïýñãéá, óýã÷ñïíçò 

äéöáóéêÞò 

ëåéôïõñãßáò, ðëÞñùò 

åîïðëéóìÝíç ãéá Üìåóç ÷ñÞóç

 

 

 

 

ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ

 

ÐëÞñùò áõôüì

áôïò, ìå 3 

âÞìáôá ëåéôïõñãßáò, íá ìðïñåß 

íá ÷ñçóéìïðïéçèåß áðü ìç 

åêðáéäåõìÝíïõò ÷ñÞóôåò

 

 

 

 

ÂÁÑÏÓ

 

¸ùò 3

kg

 

 

 

 

ÔÓÁÍÔÁ ÌÅÔÁÖÏÑÁÓ

 

Íáé

 

 

 

 

ÕËÉÊÏ ÊÁÔÁÓÊÅÕÇÓ

 

Áíèåêôéêü ðïëõìåñÝò õëéêü, 

êáôÜëëçëï ãéá éáôñéêÞ ÷ñÞóç

 

 

 

 

ÁÍÈÅÊÔÉÊÏÔÇÔÁ

 

Óêüíç êáé âñï÷Þ

 

 

 

 

ÂÁÈÌÏÓ ÓÔÅ

ÃÁÍÏÔÇÔÁÓ

 

IP

56

 

êáé åí åëëåßøåé áõôïý 

IP

55

 

 

 

 

ÕÃÑÁÓÉÁ

 

Íá ëåéôïõñãåß óå óõíèÞêåò 

õãñáóßáò Ýùò 95%

 

 

 

 

ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁ

 

¸ùò 45

?

 

 

 

 

ÌÅÔÑÏÍÏÌÏÓ ÃÉÁ ÊÁÑÐÁ

 

ÅíóùìáôùìÝíïò ìåôñïíüìïò 

ãéá êáèïäÞãçóç ÊÁÑÐÁ

 

 

 

 

ÁÐÏÄÉÄÏÌÅÍÇ

 

ÅÍÅÑÃÅÉÁ

 

¸ùò 200

Joules

 

(åíçëßêùí)

 

¸ùò 50

J

 

(ðáéäé

þí)

 

 

 

 

ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÉÓÌÅÍÁ 

ÐÑÙÔÏÊÏËËÁ

 

Åíçëßêùí êáé ðáßäùí

 

 

 

 

ÐÁÉÄÉÁÔÑÉÊÇ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ

 

¢ìåóç åíáëëáãÞ áðü ôç 

ëåéôïõñãßá åíçëßêùí óôç 

ðáéäéáôñéêÞ ëåéôïõñãßá ìå ôï 

ðÜôçìá åíüò êïõìðéïý (íá ìç 

÷ñåéÜæåôáé 

ðáéäéáôñéêÜ 

çëåêôñüäéá)

 

 

 

 

×ÑÏÍÏÓ ÖÏÑÔÉÓÇÓ ÁÐÏ ÔÇ 

ÓÔÉÃÌÇ Ô

ÏÕ ÓÕÍÁÃÅÑÌÏÕ 

ÁÐÉÍÉÄÙÓÇÓ

 

?

 

9 

sec

 

ãéá óïê 150

J

 

êáé 

?

 12 

sec

 

ãéá óïê 200

J

 

 

 

 

 

×ÑÏÍÏÓ ÖÏÑÔÉÓÇÓ ÁÐÏ ÔÇ 

ÓÔÉÃÌÇ ÁÍÁËÕÓÇÓ 

ÊÁÑÄÉÏÃÑÁÖÇÌÁÔÏÓ

 

?

 

13 sec ãéá óïê 150J êáé 

?

 áðü 

16 sec ãéá óïê 200J

 

 

 

 

 

×ÑÏÍÏÓ 

ÁÍÁËÕÓÇÓ 

ÊÁÑÄÉÏÃÑÁÖÇÌÁÔÏÓ

 

4 

-

15 

sec

 

 

 

 

ÁÍÁËÕÓÇ 

ÇËÅÊÔÑÏÃÑÁÖ

ÇÌÁÔÏÓ

 

Áõôüìáôá (íá ðñïóäéïñßæåé áí 

áðáéôåßôáé áðéíßäùóç)

 

 

 

 

ÌÍÇÌÇ ÊÁÔÁÃÑÁÖÇÓ ÇÊÃ, 

ÖÙÍÇÔÉÊÙÍ ÄÅÄÏÌÅÍÙÍ, 

ÊÔË

 

?

60 þñåò

 

 

 

