ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΣΥΣΚΕΥΗ | Καινούργια, σύγχρονης διφασικής λειτουργίας, πλήρως εξοπλισμένη για άμεση χρήση |  |  |
|  | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | Πλήρως αυτόματος, με 3 βήματα λειτουργίας, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μη εκπαιδευμένους χρήστες |  |  |
|  | ΒΑΡΟΣ | Έως 3kg |  |  |
|  | ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | Ναι |  |  |
|  | ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | Ανθεκτικό πολυμερές υλικό, κατάλληλο για ιατρική χρήση |  |  |
|  | ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Σκόνη και βροχή |  |  |
|  | ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ | IP56 και εν ελλείψει αυτού IP55 |  |  |
|  | ΥΓΡΑΣΙΑ | Να λειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας έως 95% |  |  |
|  | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | Έως 45℃ |  |  |
|  | ΜΕΤΡΟΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΡΠΑ | Ενσωματωμένος μετρονόμος για καθοδήγηση ΚΑΡΠΑ |  |  |
|  | ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | Έως 200Joules (ενηλίκων) Έως 50J (παιδιών) |  |  |
|  | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ | Ενηλίκων και παίδων |  |  |
|  | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | Άμεση εναλλαγή από τη λειτουργία ενηλίκων στη παιδιατρική λειτουργία με το πάτημα ενός κουμπιού (να μη χρειάζεται παιδιατρικά ηλεκτρόδια) |  |  |
|  | ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ | ≤ 9 sec για σοκ 150J και ≤ 12 sec για σοκ 200J |  |  |
|  | ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ | ≤ 13 sec για σοκ 150J και ≤ από 16 sec για σοκ 200J |  |  |
|  | ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ | 4 -15 sec |  |  |
|  | ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ | Αυτόματα (να προσδιορίζει αν απαιτείται απινίδωση) |  |  |
|  | ΜΝΗΜΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΚΓ, ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΤΛ | ≥60 ώρες |  |  |
|  | ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΝΗΨΗΣ | Ναι |  |  |
|  | ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ | Αυτόματα |  |  |
|  | ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ | Αυτόματα (ανάλογα με την εκάστοτε διαθωρακική αντίσταση του θύματος) |  |  |
|  | ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | Καθημερινά, αυτόματα |  |  |
|  | ΜΠΑΤΑΡΙΑ | τύπου LiMnO2 12vdc-3000mAh με αυτονομία |  |  |
|  | ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 250 απινιδώσεις |  |  |
|  | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | ≥5 έτη |  |  |
|  | ΔΙΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ | Να διαθέτει ειδικό αλγόριθμο |  |  |
|  | ΟΠΤΙΚΕΣ – ΦΩΝΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ | Στα ελληνικά και αγγλικά |  |  |
|  | ΧΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΧΡΗΣΤΗ | Ναι |  |  |
|  | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ PADS | Ναι |  |  |
|  | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ PADS | ≥3 έτη |  |  |
|  | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ | Κατάλληλα για ενήλικες και παιδιά |  |  |
|  | ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΑΛΜΟΥ | Αυτόματα |  |  |
|  | ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Να ρυθμίζεται αυτόματα |  |  |
|  | ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΣΩ EMAIL ΣΧΟΛΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ CPR ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ | Ναι |  |  |
|  | ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ | Ναι |  |  |
|  | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ | Ναι |  |  |
|  | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ | Πρότυπο EN60601-1 |  |  |
|  | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE | Ναι |  |  |
|  | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001 ΚΑΙ 13485 | Ναι |  |  |
|  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | Ναι |  |  |
|  | ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ | Ναι |  |  |
|  | ΕΓΓΥΗΣΗ | ≥5 έτη |  |  |
|  | SERVICE ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | Ναι |  |  |